郑州市大肠肛门病医院

高压注射器采购项目竞争性谈判须知

一、招标条件

本项目采购人为郑州市大肠肛门病医院，资金来源为自筹，出资比例100%，资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目采购进行竞争性谈判，欢迎符合条件的潜在供应商参加。

二、项目概况与招标范围

1、项目名称：郑州市大肠肛门病医院高压注射器采购项目。

2、项目预算：13万元、最高限价：13万元

3、质量要求：符合国家、行业及地区现行相关规范和标准，满足需方使用要求。

4、交货及安装期要求：5日历天

5、采购范围：高压注射器1台。

6、标段划分：一个标段。

三、投标文件的递交

1、投标单位应将投标文件正本和副本用密封袋密封，密封处加盖骑缝公章，并在密封袋上注明招标编号、投标设备名称、投标项目及“正本和副本”等。

2、投标文件开标前交郑州市大肠肛门病医院。

3、招标单位不接受开标评标后的投标文件。

4、投标文件从开标之日起开始生效，投标有效期为60天，在招标人决定的包括推迟的截止日期内，各投标人的投标均保持有效。

5、投标人在取得招标文件后，因故放弃投标的。应在项目开标前，提前5日以书面形式通知招标人。未提前通知招标人，也未按时参加投标的公司，将计入医院不良信誉档案，一年内不允许参加医院医疗设备采购项目。

6、投标人提出放弃投标本项目的，不允许参加该项目后续的招标或议价。

四、开标和评标

1、招标单位根据具体实际情况进行开标评标，招标单位有权保密评标人员姓名和工作单位，投标人不得以任何方式询问。投标单位不遵守招标单位规定的，招标单位有权取消其单位投标资格。

2、由下列情况之一者，视为无效标书：

①供应商提供虚假和不实信息的，将导致废标、拒付和索赔；

②标书未加盖公章的；

③开标结束后递交投标文件的；

④不符合招标文件有关规定的；

⑤因重大变故，采购任务取消的。

五、评标

1、招标单位根据招标项目组成有关评委、技术专家等进行评标。

2、开标后，评委将对投标文件进行审查、评估、比较，进行综合评价、综合评标。

3、投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，采购人保留对中标候选人所有投标资料的真实性进行核实（包括进行实地考察）的权利。

4、为合理节约评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的技术偏离文件中，应以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在技术文件偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在商务文件偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在商务文件偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，评委会将按照招标文件中有关规定进行处理。

六、评标确定

评标确定后，郑州市大肠肛门病医院签发中标通知书给中标单位。招标单位不向落标的单位解释落标原因，不返还招标文件。

七、合同签订

中标单位依据中标通知书与郑州市大肠肛门病医院签订采购合同书。

八、交货时间

按中标后要求的时间，由中标单位送货到郑州市大肠肛门病医院指定的地点，安装调试产品到位。

九、验收

1、中标产品必须通过需方验收合格后方可签收验收报告，对验收不合格产品，一律由供方负责处理，并重新进行安装调试验收。产品质量问题由供方负责，验收不合格产品后果一律由供方自负。

2、到货产品应与考察和招标要求的产品型号质量及配置要求相一致，反之退货，其造成后果由供方负责。

十、设备配置及技术参数：

1、注射速率范围:≥0、1～10mL/s，步长≤0、1mL/s；

2、注射容量范围:≥0～200ml，步长≤1ml/s；

3、排气:3、3ml/s，快速排气：1～10mL/s，步长≤1mL/s；

4、自动吸药:3、3ml/s；

★5、压力设定范围:≥100～300psi，步长≤50psi

6、扫描延迟:≥0～399s，步长≤1s

7、注射延迟:≥0～399s，步长≤1s

8、阶段注射:可分≥6个阶段注射，确保增强效果。

★9、注射程序:可存储≥80套注射程序，自动编号，随时调用修改。

★10、针筒容量:≥200毫升大容量“双针筒”，满足各种注射应用要求

11、排气确认功能:指示灯闪烁提示，确保先排气后注射。

12、可设定最大注射压力保护功能:自动声光报警，提示压力过大，并且停止注射。

★13、色彩识别:各筒功能键与操作界面色彩一致方便使用过程中识别区分。

★14、控制台触摸屏	≥9寸真彩宽屏，电阻式触摸液晶屏，直观图形界面，操作方便。

15、注射提示功能:注射过程及注射阶段均有指示灯闪烁实时提示注射进程。

16、输入输出方式:丰富、简便的输入输出方式，方便和各种造影设备联动。

★17、推杆对称设计	注射器推杆采用对称设计，有利于针筒随时拆卸，处理注射过程中意外情况。

注：以上参数加*项不可负偏离。

技术参数联系人：李先生   联系电话：15036050936；